D2008F

—E

数字式电子称重仪表

技术说明书

2010年05月版

●使用前请仔细阅读本产品说明书

●请妥善保管本产品说明书，以备查阅

宁波柯力电气制造有限公司

目   录

第一章  技术参数	1

第二章   安 装 联 接	2

一、仪表与数字传感器的连接	2

二、仪表与大屏幕的连接使用	2

三、仪表与电脑的连接使用	2

四、仪表与蓄电池的连接使用	2

第三章  秤台调试步骤	3

第四章  数字传感器调试	3

第一节  自动组网	3

第二节  查看各角位内码	3

第三节  角差修正	4

第五章  标定调试	5

第一节 标定	5

第二节 分度值自动切换	7

第三节 标定误差的修正	7

第六章  其他操作	8

第一节 密码管理	8

第二节 定时关机	9

第三节 系统测试	9

第四节 PC通讯参数设置	10

第五节 参数保存及还原	10

第六节  打印参数设置	10

第七节 自定义打印格式设置	13

第八节 仪表文本信息输入与文本信息删除	16

第七章   信息提示	19

第八章   其它操作	19

第一节  修改单个数字传感器通信地址（在更换单个传感器时使用）	19

第二节  秤台下数字传感器类型、数量与角位数据的查看与修改	20

附录A:  通信协议	20

附录 B：称重单格式示例：	23

附录 C：明细表及统计报表示例	24

附录 D：仪表出厂默认参数	25

# 第一章  技术参数

1、型    号：         D2008F(A、P、P1)_E、D2008F(A、P、P1)

2、数字传感器接口：

通信方式        RS485

信号传输距离    最长1000米

传输波特率      9600、19200 bps

激励电源        DC12V

数字接口能力    最多可接16个数字传感器

3、显示：              7位LED数码管，7个状态指示符。

4、键盘

数字键          0 ~ 9

功能键          30个（10个与数字键复合）

5、时钟：              可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月；

6、大屏幕显示接口

传输方式        电流环和RS232

传输波特率      600bps

7、串行通讯接口

传输方式        RS232

波特率          600/1200/2400/4800/9600/19200可选

8、打印接口          配置标准并行打印接口，可配接ESPON LQ-300K＋Ⅱ、ESPON LQ-300K、ESPON LQ-680K 、ESPON LQ-730K 、ESPON LQ-1600K（＋）、KX-P1131、KX-P1121、DS-300等宽行打印机，P带热敏微打， P1带针式微打。

9、数据贮存

可贮存1500组车号皮重，201组货号和中英文货物名，100组客户号及中英文客户名，100组数字或中英文备注信息，可贮存2400组称重记录，20组过载记录。

10、使用环境

电源输入       AC110~220V  50~60HZ

DC 12V

使用温度       0℃ ~ 40℃

储运温度       -25℃ ~ 55℃

相对湿度       ≤85%RH

# 第二章   安 装 联 接

## 一、仪表与数字传感器的连接

本仪表可接E系列数字传感器,接法如下：

| 引脚 | 说明 | E型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源+ | 红 |
| 2 | 电源- | 黑 |
| 3 | 信号A（+） | 绿 |
| 4 | 信号B（-） | 白 |

数字传感器接口及说明

## 二、仪表与大屏幕的连接使用

可接柯力或耀华大屏幕，接法如下

1.RS232接法

2.电流环接法

## 三、仪表与电脑的连接使用

本仪表有两种串口通讯方式，一是RS232；二是RS485。

| 仪表PC接口 | 电脑9芯 串口 |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |

| 仪表PC接口 | RS485通信设备 |
| --- | --- |
| 1(信号A) | 信号A |
| 9(信号B) | 信号B |

仪表的PC接口定义         仪表与电脑的RS232连接    仪表与RS485通信设备的连接

## 四、仪表与蓄电池的连接使用

仪表内部自带电池充电功能模块。蓄电池请使用12V/7Ah；电池反接时，电池供电回路将被自动切断。

# 第三章  秤台调试步骤

第一步:自动组网

具体见第四章第一节

第二步:查看各数传的受力情况

方法为第四章第三节test 0 查看各数传的受力情况。其中柯力数传显示的内码单位为kg。可根据内码受力情况，调整秤台水平至合理的状态。

第三步:角差调整(可分为自动角差调整和手动角差调整)

在秤体环境较好的情况下可采用第四章第三节自动角差调整方法，其它情况下则建议采用手动角差调整，手动调角差调整方法为：先进行第五章第一节初次标定，再进行第四章第三节的手动调角。

第四步：秤台线性标定（如果已采用手动调角可不进行此操作）

方法为第五章第一节，采用标准标定方式。

# 第四章  数字传感器调试

## 第一节  自动组网

对于具有自动组网功能的E型数传可进行自动分配地址和组秤操作,方法如下：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 2 | 按【3】 按【输入】 | FUNC 0 FUNC 3 | 选择功能类别号3进入自动分配地址 （标定开关需打开） |
| 3 |  | NET | 组网中---- |
| 4 |  | NO ** | 扫描到**个数字传感器。 |
| 5 | 按【1】 按【输入】 | SUrE 0 SUrE 1 | 是否进行自动分配地址 0:不进行并退出 1: 进行分配地址 |
| 6 | 按【输入】 | noLoAd | 零位确认，此时秤上无重物。 |
| 7 | 在要设的角上放一定的重量按【输入】 | d01 ** | 设定1号地址 **为当前所要压角的传感器地址 |
| 8 |  | d02 ** | 设定2号地址 **为当前所要压角的传感器地址 |
| 9 |  | ------ |  |
| 10 | 压角完毕自动退出 | END称重状态 | 参数设置结束 |

## 第二节  查看各角位内码

为了保证角差系数修正的精度和秤的长期稳定性，数字称重系统对基础和机械安装的要求和模拟秤是一样的，也需要对秤台进行调平。

查看各角位的内码，有助于对秤台调平。查看方法见表4-2-1

安装良好的秤体，空秤时对应位置角位的内码比较接近。（差值在400以内，越小越好,若确认所有传感器均已受力压实，相差在到800以内也可以）。以上图为例：外圈1号、2号、6号、5号角位的内码应该比较接近；内圈的3号、4号角位内码也比较接近，且是外圈的一倍左右。

如果某个角位内码偏小，则说明该角位的传感器没有压实，需要垫高传感器。

表4-2-1

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 2 | 按【输入】 | tESt 0 | 查看各角位AD码 |
| 3 | 按【0】【1】 按【输入】 | dd 01 | 输入要查看的传感器号 |
| 4 | 按【输入】 | ******. | 显示01号传感器内码 |
| 5 | 按【输入】 | dd 02 | 显示02号传感器内码 按【检查】时，向前查看如：dd 01 |
| …… | …… | …… | …… |
| 6 |  | 称重状态 | 查看结束 |

## 第三节  角差修正

秤体调平并用重车压实后就可以开始角差修正。仪表提供了一种自动修正和两种手动修正方式。

一、自动角差修正（角差比较理想的情况下使用）

操作方法见下表：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 2 | 按【2】 按【输入】 按【输入】 | FUNC 0 FUNC 2 noLoAd ---- | 选择功能类别号2进入自动角差调整 (标定开关为开) 零位确认，此时秤上无重物，并等稳定标志符亮后按【输入】。 |
| 3 | 按【输入】 | DCR ** | 显示当前所压的角号** |
| 4 | 按【输入】 | ******. | 显示当前角传感器的内码 |
| 5 |  | DCR ** | 压其余角 注3-5-1 |
| 5 |  | END | 自动角差修正系数正常 自动角差修正系数异常（>1.2或<0.8）时，显示ERR 30请查各角差系数,并调整秤台 |
| 6 |  | 称重状态 | 参数设置结束 |

二、手动角差修正

手动角差修正就是通过调整单个角差系数来修正“偏载误差”。角差修正系数的输入方法见表4-3-1和表4-3-2。

手动角差修正主要适用于下列情况

1、“偏载误差”本身比较小。

2、自动角差修正后还有一些小的偏差。

3、无法自动修正角差修正的情况

4、当重物只压在所调角位上，则可直接使用表4-3-1直接输入重量方式调角，其余情况请使用设置角差系数方式。

表4-3-1直接输入重量方式

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【0】,【6】 按【输入】 | PST 00 PST 06 | 选择参数/功能类别号06进入手动角差修正程序 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【输入】 | P6 00 | 输入手动角差系数设置方式 0:直接输入重量方式 1~n:直接设置角差系数 |
| 4 | 按【输入】 | ADJ ** | **表示当前重物所压的角位。也可输入用户想调的角位 |
| 5 | 按【输入】 | ****** | 当前显示重量****** |
| 6 | 按【数字】 按【输入】 | o****** | 修改为理想的重量 |
| 7 |  | 称重状态 | 设置结束，返回称重界面 |

表4-3-2调整角差系数方式

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【0】,【6】 按【输入】 | PST 00 PST 06 | 选择参数/功能类别号06进入手动角差修正程序 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | P6 00 P6 01 | 手动输入角差系数设置方式 0:直接输入重量方式 1:直接设置角差系数 |
| 4 | 按【1】 按【输入】 | SADJ ** | 直接设置**角位的角差系数 |
| 5 | 按【100120】 按【输入】 | 1.****** 1.00120 | 修改直接设置**角位的角差系数 |
| 6 | 按【输入】 | SADJ ** | 依次修改网内其余传感器的角差系数 按【检查】时不保存当前角差系数，并退至SADJ **界面,继续设置角差系数 按【输入】时保存当前角差系数，并退至SADJ **界面,继续设置角差系数，当设置为最后一个角差系数时显示END并退至称重界面 |

注3-5-3：修正系数的参考公式（调整也可以估算，一次调整不到位，可在次调整）

- 仪表出厂时各角差系数为1.00000。

# 第五章  标定调试

## 第一节 标定

秤台线性标定有以下三种方法：

一、在标定开关（向上）拨到标定位置的情况下，按下表步骤进行标准标定调试。

表5-1-1

| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【标定】 |  | 将标定开关（向上）拨到标定位置 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c****** | 输入标定密码， 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【10】 按【输入】 | E *** E 010 | 输入分度值：1/2/5/10/20/50/100可选 例如：10 |
| 4 | 按【1】 按【输入】 | dc * dc 0 | 输入小数点位数（0~4） 例如：无小数点0 注：小数点被更改后，仪表将自动清除称重记录与车号皮重信息 |
| 5 | 按【13955】 按【输入】 | 【Pn VWXYZ】 Pn13455 | 输入系统参数 V：使用场合 W：零点跟踪速度 X：零点跟踪范围 Y：手动置零范围 Z：开机置零范围（注5-1-1）例如 13455 |
| 6 | 按【0】 按【输入】 | FLt * FLt 0 | 滤波强度（0~4）：数字越大滤波强度越强 例如0 |
| 7 | 按【50000】 按【输入】 | F****** F050000 | 输入满量程值（注：满量程值加上9个分度值为系统的超载报警值） 例如：50000 |
| 8 | 按【输入】 | noLoAd | 零位确认，此时秤上无重物，并等稳定标志符亮后按【输入】。总内码值不小于零 |
| 9 | 按【输入】 按【10000】 按【输入】或 按【检查】 | AdLoAd1 A010000 | 加载砝码并等稳定标志符亮后，输入秤上砝码实际重量。（注5-1-2）例如：10000 按【检查】进入步骤10，多点标定； 按【输入】，两点标定并结束 |
| 10 | 按【输入】 按【20000】 按【输入】或 按【检查】 | AdLoAd2 A020000 | 加载砝码并等稳定标志符亮后，输入秤上砝码实际重量。例如：20000 |
| 11 |  | END | 标定结束 |
| 12 |  | 称重状态 | 标定结束（注5-1-3） |

注5-1-1：Pn参数的设置方法

Pn参数各数据位代表的含义和参数范围见表5-1-2、5-1-3、5-1-4、5-1-5、5-1-6。

（表5-1-2）

| V的值 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 使用场合 | 非贸易用秤 | 贸易用秤 |

（表5-1-3）

| W的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪速度 | 0.4秒 | 0.3秒 | 0.2秒 | 0.1秒 |

（表4-1-4）

| X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪范围 | 不跟踪 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |

（表5-1-5）

| Y的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按【置零】键的置零范围 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

（表5-1-6）

| Z的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机置零范围 | 0%F.S | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

注5-1-2：调试结束后，可以把有关的标定参数通过打印机打印出来（操作方法：按【报表】，输入【8】【0】，按【输入】即可，并保存好，以备在发生意外情况时可重新输入。

二、在标定开关拨到标定位置的情况下，按表5-1-7步骤可进行快速两点标定调试。

表5-1-7

| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【标定】 |  | 将标定开关（向上）拨到标定位置 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码， 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【999】 按【输入】 | E *** E 999 | 输入分度值：1/2/5/10/20/50/100可选 999表示进入快速标定 |
| 4 | 输入密码 | 669687 | 权限认可 |
| 5 | 按【输入】 | noLoAd | 提示零点确认 |
| 6 | 按【输入】 按【称重】 | AdloAd1 | 按【输入】，零点重新确认，提示加载标定 按【称重】，零点不变，提示加载标定 |
| 7 | 按【10000】 按【输入】 | End A10000 | 按【称重】，标率不变，标定结束 加载砝码后，输入数值，重新标定 |
| 8 |  | End 123456 | 标定结束 返回称重状态 |

三、在标定开关拨到标定位置的情况下，按下表步骤进行快速三点标定调试。

表5-1-8

| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【标定】 |  | 将标定开关（向上）拨到标定位置 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码， 出厂初始密码为“888888”； |
| 3 | 按【999】 按【输入】 | E *** E 999 | 输入分度值：1/2/5/10/20/50/100可选 999表示进入快速标定 |
| 4 | 输入密码 | 669687 | 权限认可 |
| 5 | 按【输入】 | 【 noLoAd】 | 提示零点确认 |
| 6 | 按【输入】 按【称重】 | 【AdloAd1】 | 按【输入】，零点重新确认，提示加载标定 按【称重】，零点不变，提示加载标定 |
| 7 | 按【10000】 按【检查】 | 【 10000】 | 按【去皮】，标率1不变，提示继续加载标定 加载砝码后，输入数值，确认标定按【检查】 |
| 8 | 按【2500】 按【检查】 | 【AdloAd2】 | 加载砝码后，输入数值，确认标定按【检查】 |
|  |  | 【 End】 【 123456】 | 标定结束 返回称重状态 |

## 第二节 分度值自动切换

仪表提供三段分度值自动切换功能。可设置两个分度值切换点：当毛重小于分度值切换点1，显示分度值向下切换1档（例如：50切换到20，10切换到5）；当毛重大于分度值切换点2，显示分度值向上切换1档（例如：1切换到2，5切换到10）。分度值切换点的设置方法见表4-2-2。

- 切换点设为“000000”，表示不使用相应的切换功能。

- 分度值为1时，不能向下切换分度值。

表5-2-1

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【输入】 | PSt 00 | 选择参数/功能类别号00进入标定参数设置程序 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【6】 按【输入】 | P0 00 P0 06 | 输入参数号 00 分度值 01 小数点位数字 02 系统参数 03滤波强度 04 满量程 05 系统修正系数 06 分度值自动切换点1 07 分度值自动切换点2 08 标定线性参数 |
| 4 | 按【0】 按【输入】 | n****** n000000 | 分度值切换点1 例如000000（不使用分度值切换功能） |
| 5 | 按【0】 按【输入】 | H****** H000000 | 分度值切换点2 例如000000（不使用分度值2切换功能） |
| 6 | 按【输入】 …… …… …… …… …… | A****** L****** LH***** b****** o****** oH***** | 显示标定参数，不要修改：如不需查看，可按【称重】键退出标定状态。(换表时可直接输入数据,实现免标定) 说明： A 零位AD码L、LH为第一段标率 b 第一段分界点AD码，o、oH为第二段标率 注：未进行过非线性修正的分界点AD码均为标志数字 999999。例如：只进行过单点标定，则b为999999。 |
| 7 |  | 称重状态 | 参数设置结束 |

## 第三节 标定误差的修正

如在标定结束后，发现加载标定时输入的重量与秤上的砝码实际重量不符，

以致称量不准，此时可以有二种方法处理：

  - 重新进行满值标定：不必卸下砝码，再进行一次快速标定即可（见上一节快速标定）。

  - 人工计算并修改系统修正系数：通过下面公式计算出系统修正系数，然后按照表5-3-1的操作方式输入系统修正系数，可以实现标定误差的修正。

例1：某台秤实际加载重量为29500kg，而加载标定时输入的重量为30000kg（即将29500kg重量标成了30000kg）,导致实际称量误差较大。采用修正系统修正系统的方法进行误差修正：

- 计算系统修正系数：

- 输入系统修正系数，操作方法见下表：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【输入】 | PSt 00 | 将标定开关（向上）拨到标定位置 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” 例如 888888 |
| 3 | 按【5】 按【输入】 | P0 00 P0 05 | 输入参数号05，进行总标定系数设置 例如05 |
| 4 | 按【98333】 按【输入】 | E1.00000 E0.98333 | 输入计算后的总标定系数 例如0.98333 |
| 5 | 按【称重】 | n****** | 输入完毕退出 |
| 6 |  | 称重显示状态 |  |

# 第六章  其他操作

## 第一节 密码管理

密码管理包括加密选择、密码修改和随机码解锁。

一、加密选择和密码修改：

仪表有操作加密功能，除了与计量有关的操作固定需要输入标定密码，还可以通过加密项

选择对测试、参数设置、称重记录的删除和检查等操作设置密码。出厂时的标定密码为“888888”，用户根据需要改成除“000000”外的任何密码，同时选择加密项。操作方法见下表：

（表6-1-1）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【20】 按【输入】 | PSt 00 PSt 20 | 选择参数/功能类别20进行标定密码的修改 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | C000000 C- - - - - - | 输入旧的标定密码 例如888888 |
| 3 | 按【输入】 | P20 00 | 输入参数号 |
| 4 | 按【1111】 按【输入】 | 【UP WXYZ】 UP 1111 | 加密项选择： W测试功能加密 0=不加密 1=加密 X参数设置加密 0=不加密 1=加密 Y记录参数加密 0=不加密 1=加密 Z记录检查加密 0=不加密 1=加密 （注6-1-1） |
| 5 | 按【111111】 按【输入】 | n000000 n111111 | 输入新的标定密码 标定密码不能修改为“000000” 例如123456 |
| 6 | 按【123456】 按【输入】 | r000000 r123456 | 重复输入新的标定密码 例如123456 （注6-1-2） |
| 7 |  | PASS 称重显示状态 | 密码修改成功，返回称重显示状态 |

注6-1-1：加密选择实际就是选择进行相应功能操作时是否需要密码保护的意思，选择不加密，无须先输入密码可直接完成对应的操作，反之，必须先输入密码才可完成对应操作。

注6-1-2：为了确保新输入的密码的正确性，在这里要求重复输入一遍新密码，如两次输入的相同则修改成功，显示【PASS】后自动返回称重状态，如两次输入的不同则返回步骤3，要求重新输入新的密码。

注6-1-3：请妥善保存修改后的密码！！如果丢失将无法再进行标定，只能寄回本公司进行初始化密码或按照密码解除方式重新设置。

二、随机解锁：

此功能主要用于密码丢失或密码遗忘时，可按下面的办法来获得临时密码，

然后使用临时密码进行解锁、标定等操作。具体方法如下：

1、获得解密随机码：将标定开关（向上）拨到标定位置后，按照表5-1-2操作步

骤进行即可。

2、拨打我公司售后服务电话（见说明书封底），将解密随机码告知我公司技术服

务人员以获得临时密码。

3、使用获得的临时密码重新进行解锁、标定等操作。

表6-1-2

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【22】 按【输入】 | PSt 00 PSt 22 | 选择参数/功能类别号22进入随机码查看 |
| 2 | 按【输入】 | r****** | 用纸笔记录下此数据 |
| 3 |  | 称重显示状态 |  |

## 第二节 定时关机

一、设置试用截至日期的方法

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将标定开关（向上）拨到标定位置，按【设置】 按【21】 按【输入】 | PSt 00 PSt 21 | 选择参数/功能类别号21进入定时关机时间设置 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密选择码 例如888888 |
| 3 | 按【090428】 按【输入】 | t**.**.** t09.04.28 | 输入截至日期 例如09/04/28 |
| 4 |  | 称重显示状态 | 设定完毕 |

二、解除、修改定时关机的方法：

1、在超过所设置的关机时间后，仪表会显示【HELP】,不能称重。

2、如果想取消关机，只要把试用时间设为999999即可；

## 第三节 系统测试

仪表提供有传感器和仪表自身辅助测试功能，可以方便客户对现场故障的分析和判断，操作简单简便，观测直观。

一、查看超载记录

仪表可以自动保存超载最多的20组记录，查询方法见表6-3-1。超载记录在进行成功的标定操作后会自动清空。不能手动清除超载记录。按【报表】、【70】可打印出超载记录

表6-3-1

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 标定状态 出厂初始密码为“888888”（密码可修改） 例如888888（注5-3-1） |
| 2 | 按【1】 按【输入】 | tESt 0 tESt 1 | 选择测试类别： 0: 查各个数字传感器内码 1:查看超载记录 |
| 3 | 按【输入】 | no 01 | 显示记录序号 |
| 4 | 按【输入】 | d**.**.** | 显示发生超载的日期 |
| 5 | 按【输入】 | t**.**.** | 显示发生超载的时间 |
| 6 | 按【输入】 | o****** | 显示超载的实际重量 |
| 7 | 按【输入】 | no 02 | 显示下一组记录 |
| …… | …… | …… | …… |
| 8 | 按【输入】 | End | 记录显示结束 |

## 第四节 PC通讯参数设置

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【1】 按【输入】 | PSt 00 PSt 01 | 输入参数/功能类别号“01” 若选择需输入标定密码，则先进入密码输入界面C000000。 |
| 2 | 按【输入】 | P1 00 | 输入参数号。例如选00 0通讯地址； 1波特率；2通讯方式 3校验方式 |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | Adr *** Adr 001 | 通讯地址（1~255） 例如选001 |
| 4 | 按【4】 按【输入】 | bt * bt 4 | 串行通讯的波特率（0~5） 0至5分别代别600、1200、2400、4800、9600、19200波特率 例如选4 |
| 5 | 按【0】 按【输入】 | tF * tF 0 | 通讯方式选择。例如选0 0：连续发送方式1 ；1：MODBUS指令方式； 2 连续发送方式2；3：连接发送方式3； 4：连接发送方式4。具体见附录A |
| 6 | 按【0】 按【输入】 | jn * jn 0 | 校验方式选择（0~2） 0：无校验1：奇校验； 2：偶校验； 例如选0 |
| 7 |  | 称重状态 | 通讯参数设定结束，返回称重状态 |

## 第五节 参数保存及还原

24C04为备份芯片，进行保存与还原时,必须将24C04插入U15处，当操作完毕后必须将该24C04拔出并插入到U16*处，以保证芯片的电气与使用的安全。

一、备份操作方法:

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【26】 按【输入】 | PST 00 PST 26 | 选择参数/功能类别号26进入参数备份 标定开关处于ON状态 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | SURE 0 SURE 1 | 输入输入1确认 |
| 4 |  | SAVE END | 保存过程中 保存结束 |
| 5 |  | 称重状态 | 参数设置结束 |

二、还原操作方法:

还原操作会清除原来仪表参数，请谨慎操作

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【27】 按【输入】 | PST 00 PST 27 | 选择参数/功能类别号26进入参数备份 标定开关处于ON状态 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | SURE 0 SURE 1 | 输入输入1确认 |
| 4 |  | Load END | 恢复过程中 恢复结束 |
| 5 |  | 自动重启 | 参数设置结束，仪表自动重启 |

## 第六节  打印参数设置

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【2】 按【输入】 | PSt 00 PSt 02 | 输入参数/功能类别号“02”进入打印参数设置程序。若选择需输入标定密码，则先进入密码输入界面C000000。 |
| 2 | 按【输入】 | P2 00 | 输入参数号 0自动打印 1打印机种类 2打印限制选择 3联单数目 4自动打印时的最小自动打印重量 5联单打印时走纸行数 6打印格式选择 7填充打印时扣率选择 8存储项目 9信息打印方式 10打印控制参数 11重量单位 12工作参数 13自动进纸行数 例如选00 |
| 3 | 按【0】 按【输入】 | AUto * AUto 0 | 自动打印选择（0~2） 0：手动打印； 1：自动打印（关机不保持自动打印状态）； 2：自动打印（关机保持自动打印状态）。 例如选0 |
| 4 | 按【1】 按【输入】 | tyPE * tyPE 1 | 打印机种类（0~3）选择： 0：打印无效； 1：面板汉字微打； 2：EPSON LQ-300K（+）、LQ1600K、DS-300、 松下KX-P1131； 3：松下KX-P1121 |
| 5 | 按【99】 按【输入】 | HL ** HL 99 | 打印限制选择（如下）： 00：回零才可以打印； 25：回到25%称量以下可以打印； 50：回到50%称量以下可以打印； 75：回到75%称量以下可以打印； 99：满称量情况下也可以打印。 例如选99 |
| 6 | 按【3】 按【输入】 | Arr * Arr 3 | 联单数目（1~3） 1至3分别代别1至3联单 例如选3 |
| 7 | 按【1000】 按【输入】 | L****** L001000 | 自动打印时的最小自动打印重量（必须大于10个分度的重量值） 例如：1000 |
| 8 | 按【3】 按【输入】 | b ** b 03 | 联单打印时走纸行数（0~30） 例如选3 |
| 9 | 按【1】 按【输入】 | odE * odE 1 | 打印格式选择（0~9） 0：记录格式 1：竖联单格式； 2：横联单格式 3：自定义记录格式； 4：自定义竖联单格式 5：自定义横联单格式； 6：填充式； 7：微打横联单格式； 8：微打记录格式； 9：微打自定义横联单格式. 10: 自定义填充式； 例如选1 具体见附录B |
| 10 | 按【0】 按【输入】 | dct * dct 0 | 填充打印时扣率选择（0~1） 0：不使用扣率； 1：使用扣率。 例如选0 |
| 11 | 按【11111】 按【输入】 | Uy***** Uy11111 | 存储项目选择（见注3-1-6）：注意：此步输入任何非零的数字都会被仪表认为是 1，下同） 例如选“11111” |
| 12 | 按【11111】 按【输入】 | Hy***** Hy11111 | 信息打印方式选择：即选择打印输出为文字信息还是数字编号（见注3-1-7）。 例如选“11111” |
| 13 | 按【110000】 按【输入】 | y****** y111111 | 打印控制参数（见注3-1-8） 例如选“111111” |
| 14 | 按【0】 按【输入】 | Ut * Ut 0 | 重量单位选择（0~1）：0＝kg；1＝t。 例如选0 |
| 15 | 按【0110】 按【输入】 | yr wxyz yr 0110 | 工作参数选择： W 备用 X 是否打印选择 0＝贮存不打印 1＝贮存并打印 Y 贮存时间选择 0＝第一次称量的时间 1＝第二次称量的时间 Z备用 |
| 16 | 按【00】 按【输入】 | do ** do 00 | 打印完组数据后打印机自动进纸行数及打印前进纸行数(主要用于方便撕纸) 例如：0（行） 注：使用得实DS300打印机时请设为00 |
| 17 |  | 称重状态 | 打印参数设置结束，返回称重状态 |

注 3-1-6：存储项目（Uy 参数）有五位，自左到右分别为1~5位，每位的作用如下：

0：不使用单位名称                        0：不使用备注

第1位                                   第2位

1：使用单位名称                          1：使用备注

0：不使用客户                            0：不使用货号

第3位                                   第4位

1：使用客户                              1：使用货号

0：不使用车号

第5位

1：使用车号

注 3-1-7：信息打印方式选择（Hy）参数有五位，自左到右分别为1~5位，每位的作用如下：

0：不打印单位名称                        0：打印备注数字编号

第1位                                    第2位

1：打印单位名称                          1：打印文字备注信息

0：打印客户数字编号                      0：打印货号数字编号

第3位                                    第4位

1：打印文字客户信息                      1：打印文字货物名称

第5位备用

注 3-1-8：打印控制参数（y参数）有六位，自左到右分别为1~6位，每位的作用如下：

0：标准打印速度

第1位

1：快速打印（节省色带但打印质量较差）

0：无边框打印注：无边框打印可以节省色带同时提高打印速度，该选项是针对宽行打印机的，微打无效。

第2位

1：有边框打印

0：贮存打印时不输入备注号（使用当前备注号）

第3位

1：贮存打印时输入备注号

0：贮存打印时不输入客户号（使用当前客户号）

第4位

1：贮存打印时输入客户号

0：贮存打印时不输入货号（使用当前货号）

第5位

1：贮存打印时输入货号

0：贮存打印时不输入车号（使用当前车号）

第6位

1：贮存打印时输入车号

注意：如果选择贮存打印时不输入备注号、客户号、货号、车号，则需要在按【储存】键前先设置好不输入的内容。

## 第七节 自定义打印格式设置

1.  有三种自定义打印格式

◆竖联单格式；

◆记录格式（包括横联单、明细报表及微打）；

◆填充格式；

2.  设置打印内容：设置每行打印内容，具体设置的参数意义如下：

00：无打印

01：序号

02：日期

03：时间

04：车号

05：货号

06：毛重

07：皮重

08：净重

09：客户

10：备注

11：日期/时（仅自定义记录格式时有效）

12:  扣率（仅填充格式时有效）

13：空填（仅填充格式时有效）

3.设置方法:

▲横联单及明细报表打印内容设置

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【1】【4】 按【输入】 | PSt 00 PSt 14 | 输入参数/功能类别号 14：自定义记录格式（包括横联单及 明细报表） 15：自定义竖联单格式（包括竖联及微打） 16：自定义填充格式 例如选14 |
| 2 | 按【111111】 按【输入】 | C000000 C- - - - - - | 输入密码 按111111 |
| 2 | 按【输入】 | P14 00 | 选择哪列进行设置 例如选00，以第一列开始设置 注6-7-3 |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | AL0 ** AL0 01 | 输入第一列打印的内容 注6-7-4 例如选01 |
| 4 | 按【2】 按【输入】 | AL1 ** AL1 02 | 输入第二列打印的内容 例如选02 |
| 5 | 按【3】 按【输入】 | AL2 ** AL2 03 | 输入第三列打印的内容 例如选03 |
| … | … | … | … |
| 6 | 按【0】 按【输入】 | AL9 ** AL9 00 | 输入第十列打印的内容 例如选00 注6-7-5 |
| 7 |  | 称重状态 | 设置完毕退回称重状态 |

注 6-7-3：本仪表支持最大 10 列（行）的自定义格式的输入，由于打印机打印宽度限制可能会产生一行分成二行打印的现象，这时就需减少自定义打印的列数（即把多余部分的打印内容设为“00”）。

注 6-7-4：如果选择设置竖联单及微打格式，则显示为bL0 **（下同）。

注 6-6-5：10列（行）的内容都必须设置，如不要打印请设为00，仪表将跳过该列（行）的内容打印（打印时不出现空白的列（行））。

例如需打印如下格式的横联单记录

称重单    **年**月**日

| 序 号 | 时 间 | 车 号 | 净 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 12. 00. 00 | 12345 | 3.000kg |

需把参数 AL0 设为“01”；AL1 设为“03；AL2 设为“04”；AL3 设为“08”；AL4~AL9 设为“00”。

▲ 自定义填充式包括设置打印内容与打印边距,其中设置打印内容的方法与表3-2-3所述的横联单及明细报表打印内容设置操作相似，显不为CL0 ** 共有15列。

例子：制作以下磅单如图6-7-1

根据磅单内容要求设置打印内容具体操作如下：

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 【xxxxxx】 | 称重状态 |
| 1 | 按【设置】 按【1】【6】 按【输入】 | PSt 00 PSt 16 | 输入参数/功能类别号 16：自定义填充格式内容设置 例如选16 |
| 2 | 按【111111】 按【输入】 | c000000 c111111 | 输入密码 按111111(固定) |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | CL0 ** CL0 01 | 输入第一行打印的内容 例如选01 |
| 4 | 按【2】 按【输入】 | CL1 ** CL1 02 | 输入第二行打印的内容 例如选02 |
| … | … | … | … |
| 5 | 按【0】 按【输入】 | CLE ** CLE 00 | 输入第14行打印的内容 例如选00 |
| 6 |  | 称重状态 | 设置完毕退回称重状态 |

注 :1. 本仪表支持最多15行的自定义格式的输入；2. 15行的内容都必须设置，如不要打印请设为00，仪表将跳过该列（行）的内容打印（打印时不出现空白的行）；如打空白行则输入13

表头长度

PH=30.40mm

第0行序号

CL0=01

| 过 磅 单 WEIGHT BILL |  |
| --- | --- |
| 第 1 联司磅员留存 Operator |  |
| 序号 SERIAL No. | 123 |
| 日期 DATE | 2004-03-05 |
| 时间 TIME | 12 .35 .28 |
| 车号 VEHICLE No. | 00001 |
| 货号 CARGO No. | 橘子 |
| 总重 GROSS | 1580 kg |
| 皮重 TARE | 80 kg |
| 扣率 DISCOUNT | 10 % |
| 净重 NET | 1350 kg |
| 客户 CUSTOMER | 宁波贸易公司 |
| 备注 REMARK 张三 |  |

第1行序号

CL1=02

行间距

PG=7.82mm

表尾长度

PE=22.60mm

左边距 PA=41.00mm

磅单宽度 PG=94.00mm

图6-7-1

接下来设置打印边距:用尺子量出PH、PG（总打印宽度除以行数）、PE、PA、PB的尺寸(见图6-7-1)，分别输入并打印。根据打印结果，调整PE、PF这些参数，使内容都能打在对应的位置。

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 【xxxxxx】 | 称重状态 |
| 1 | 按【设置】 按【1】,【7】 按【输入】 | PST 00 PST 17 | 选择参数/功能类别号 17:进入自定义填充打印边距设置 |
| 2 | 按【11111】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入密码 按111111 |
| 3 | 按【0】按【输入】 | P17 00 | 输入功能参数号，可直接跳至对应的设置内容 |
| 4 | 按【3040】 按【 输入】 | PH xx.xx PH 30.40 | 提示输入磅单表头长度。 例如PH=30.40mm, 见附录：填充式磅单 |
| 5 | 按【0782】 按【 输入】 | PG xx.xx PG 07.82 | 提示输入行间距。 例如PG=7.82mm, 见附录：填充式磅单 |
| 6 | 按【 0226】 按【 输入】 | PE xx.xx PE 22.60 | 提示输入磅单表尾长度 例如PE=22.60mm, 见附录：填充式磅单 |
| 7 | 按【 4100】 按【 输入】 | PA xx.xx PA 41.00 | 提示输入磅单左边距. 例如PA=41.00mm, 见附录：填充式磅单 |
| 8 | 按【 9400】 按【 输入】 | PB xx.xx PB 94.00 | 提示输入磅单宽度. 例如PB=94.00mm, 见附录：填充式磅单 |
| 9 | 按【 0000】 按【 输入】 | PF xxxx PF 0000 | 提示输入走纸微调. 例如PU=0000, 当多页走纸后若有偏差可通过它进第1点长度=0.14毫米 |

## 第八节 仪表文本信息输入与文本信息删除

一．概述

1． 本仪表提供两种文本信息输入方法，一种是直接输入方式，另一种是计算机可编程信息转换方式，对于少量文字输入或没有PC机时，适用直接输入方式进行信息输入，否则推荐计算机可编程信息转换方式输入。

2． 本仪表可保存20个字母含数字的单位名称，10个字母（含数字）的货号名称，客户名称、备注。

二．直接输入方式

1.  输入规则：

▲！字母（含数字）通过仪表所附的字母、数字输入代码输入。具体编码如表6-8-1所示的《字母、数字代码表》。

▲! 为了区分汉字与字母,本仪表规定最高两位不全为“0”为汉字，最高两位全为“0”为字母或数字，四位全为“0”为结束。

▲! 文本输入有两种结束方式，一种是送满10个或20个字母后自然结束，另一种是文本所需字母不满10个或20个字母时以“0000”结束。

▲！输入信息只有在结束时才被保存，中途按【称重】键是退出，则所输信息不被保存。

▲！在信息输入状态时，最高两位（仪表最左面两位）显示当前输入位置（1个字母占用0.5位置）。

▲！打印输出时为右对齐，如需左对齐或置中则需在结尾处补上相应个数的字母、数字代码的空格，即 “0001”。

字母、数字代码表（表6-8-1）

| 代码 | 字符 |  | 代码 | 字符 |  | 代码 | 字符 |  | 代码 | 字符 |  | 代码 | 字符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | 21 | 4 |  | 41 | H |  | 61 | \ |  | 81 | p |
| 02 | ! |  | 22 | 5 |  | 42 | I |  | 62 | ] |  | 82 | q |
| 03 | “ |  | 23 | 6 |  | 43 | J |  | 63 | ^ |  | 83 | r |
| 04 | # |  | 24 | 7 |  | 44 | K |  | 64 | - |  | 84 | s |
| 05 | $ |  | 25 | 8 |  | 45 | L |  | 65 | ‘ |  | 85 | t |
| 06 | % |  | 26 | 9 |  | 46 | M |  | 66 | a |  | 86 | u |
| 07 | & |  | 27 | : |  | 47 | N |  | 67 | b |  | 87 | v |
| 08 | ’ |  | 28 | ; |  | 48 | O |  | 68 | c |  | 88 | w |
| 09 | （ |  | 29 | < |  | 49 | P |  | 69 | d |  | 89 | x |
| 10 | ） |  | 30 | = |  | 50 | Q |  | 70 | e |  | 90 | y |
| 11 | * |  | 31 | > |  | 51 | R |  | 71 | f |  | 91 | z |
| 12 | + |  | 32 | ? |  | 52 | S |  | 72 | g |  | 92 | { |
| 13 | , |  | 33 | @ |  | 53 | T |  | 73 | h |  | 93 |  |
| 14 | - |  | 34 | A |  | 54 | U |  | 74 | i |  | 94 | } |
| 15 | . |  | 35 | B |  | 55 | V |  | 75 | j |  | 95 | ~ |
| 16 | / |  | 36 | C |  | 56 | W |  | 76 | k |  |  |  |
| 17 | 0 |  | 37 | D |  | 57 | X |  | 77 | l |  |  |  |
| 18 | 1 |  | 38 | E |  | 58 | Y |  | 78 | m |  |  |  |
| 19 | 2 |  | 39 | F |  | 59 | Z |  | 79 | n |  |  |  |
| 20 | 3 |  | 40 | G |  | 60 | [ |  | 80 | o |  |  |  |

2.货号对应文本信息输入方法：例如输入货号123的文字信息“a3b4”，操作步骤如下

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【货号】 按【123】 按【检查】 | 在称重状态下 Hn *** Hn 123 | 输入要设置的货号 例如 123 |
| 2 | 按【66】 按【输入】 | 0.0 **** 0.0 0066 | 输入第一个ASCII码 例如：66（a） |
| 3 | 按【20】 按【输入】 | 0.5 **** 0.5 0020 | 输入第二个ASCII码 例如：0020（3） |
| 4 | 按【67】 按【输入】 | 1.0 **** 1.0 0067 | 输入第三个ASCII码 例如： 67 (b) |
| 5 | 按【21】 按【输入】 | 1.5 **** 1.5 0021 | 输入第四个ASCII码 例如： 0021 (4) |
| 6 | 按【0】 按【输入】 | 2.0 **** 2.0 0000 | 输入第五个ASCII码 例如： 0000 (结束) |
|  |  | 称重状态 | 结束本文本信息的输入 |

3． 单个客户号，备注号对应文本信息的输入：

输入方式基本与货号相同，只是按【货号】键改成【客户】键或【备注】键即可。

4． 连续货号、客户号、备注号对应文字信息和单位名称的输入：输入方式基本相同。

| 步 骤 | 操 作 | 显示在称重状态下 | 解释选择参数/功能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【11】 按【输入】 | PSt 00 PSt 11 | 10：货号输入 11：客户输入 12：备注输入 13：单位名称 输入 例如：（1） |
| 2 | 按【66】 按【输入】 | 0.0 **** 0.0 0066 | 输入第一个ASCII码 例如：66（a） |
| 3 | 按【20】 按【输入】 | 0.5 **** 0.5 0020 | 输入第二个ASCII码 例如：0020（3） |
| 4 | 按【67】 按【输入】 | 1.0 **** 1.0 0067 | 输入第三个ASCII码 例如： 67 (b) |
| 5 | 按【输入】 | cn 21 | 完成客户号20对相应的文本输入， 开始下一个客户号的输入 |
| … | … | … | … |
|  | 按【称重】 | 称重状态 | 完成所有输入内容，返回称重状态 |

三、过计算机文字信息下传（可编程信息转换功能）：

仪表除了通过区位码、数字编码等直接输入文本信息外，还可通过计算机编程输入文本信息，这样充分利用了计算机文本输入的方便和直观的特点，既提高了输入速度，又提高了输入的准确性和灵活性。只要掌握了简单的编程命令和方法，就可以灵活方便的对仪表的文本信息进行输入和修改。

1．信息转换程序编程命令说明：

仪表总共支持6条实用的文本转换命令，其中两条为编程控制命令，另外四条为信息转换命令。由这6条命令按一定的编程规则构成的一个文本文件，就是仪表能够接受的信息转换程序。所有命令均以‘@’打头,后跟大写字母A、B、C、D、E等用以区分命令类型，以‘;’表示此条命令结束。

一般的命令格式：

@命令类别[仪表中的信息][:’文本信息’];

注意：命令格式中的每一部分之间不能有空格，“[ ]”中的内容在编程控制命令中是没有的。

下面我们分别对这6条命令进行说明。

1）编程控制命令：主要用于表示转换程序的开始和结束，帮助仪表执行信息转换的开始和结束。控制命令共两条，具体如下：

（1） 初始化命令：

命令格式：  @ S ;

功能：初始化转换进度，仪表收到这条命令后就开始信息转换。

（2） 程序结束命令

命令格式：  @ E；

功能：让仪表结束信息转换工作；另外，这条命令也是信息转换程序的结束标志。 每一个信息文本化程序都是以初始化命令开始，以程序结束命令结束。

2）信息转换命令：

（1） 货号信息转换命令：

命令格式：  @ A*** :’$$$$$’;

功能：将某货号转换为对应物品名。

“***”为要要转换的货号（000～200），必须为3位，不足则前面补0。“’$$$$$’”

为对应的转换后的货物名称，必需以单引号“ ’ ”括起来，其长度为10个字节，即最多

为10个英文字母（含数字），多余部分无效（下同）。

“$$$$$”中内容为所见即所得,如“$$$$$”为“LIVE”则打印出的内容就是“LIVE”。可以使用上位机所支持的任一种输入法进行

输入。

例如：@A001:’apple’;

即将001号货号转换为物品名“apple”。

（2） 客户号信息转换命令：

命令格式：@ B***:’$$$$$’；

功能：将某客户号转换为客户名称。

“***”为客户号（000～099），必需为3位，不足前面补0。 “’$$$$$’”为转换后

对应的客户名称，必需以单引号“ ’ ”括起来，其长度为10个字节，即

10个英文字母（含数字），多余部分无效。

例如：@B001:’tem’;

即将001号客户号转换为客户名称“tem”。

（3）  备注号信息转换命令：

命令格式：@ C*** :’$$$$$’；

功能：将某备注号转换为文本备注内容。

“***”为具体备注号（000～099），必需为3位，不足前面补0。 “’$$$$$’”为转

换后对应的文本备注内容，必需以单引号“ ’ ”括起来，其长度为10个字节，即最多

为10个英文字母（含数字），多余部分无效。

例如：@C001:’num1’;

即将001号备注号转换为文本备注内容“num1”。

（4）  用户单位名称设置命令：

命令格式：@ D:’$$$$$$$$$$’;

功能：在仪表中添加中文单位名称，供打印称重单时打印输出。

“’$$$$$’”为设置的单位名称，必需以单引号“ ’ ”括起来，其长度为20个字节，

即最多为20个英文字母（含数字），多余部分无效。

例如：@D: ’live’;

即设置的用户单位名称为：“live”。

了解了上面的编程命令，就可开始编程。

例如：将上面举例组合起来，就是一个完整的信息转换程序：

@S;

@A001:’apple’;

@B001:’tem’;

@C001:’num1’;

@D: ’live’;

@ E；

在计算机中将其存为文本文件格式（扩展名为“.txt”）以备向仪表下传用。注意，仪表进行完信息转换后，原数字编号信息依然存在，称重单打印时将按照打印设置参数内容选择打印内容。

2．计算机可编程信息转换操作步骤：

（1）首先按上述命令格式编写信息转换程序，最好一行只包含一条命令，同时不要有空格。程序文件编写完毕后存为一个文本文件（*.txt）备用。

（2）连接好仪表与上位机的连线。

（3）在上位机中打开串口通讯软件（例如 Windows 自带的超级终端或其它能够发送文本文件的串行调试工具软件），调好串口波特率等参数。

（4）按【设置】键，仪表显示 PSt  00 ，输入功能号“30”后按【输入】，仪表显示L 00000 ，输入下载密码“200801”后按【输入】，仪表显示Ld  ---- 等待下载。

（5）在上位机的串口调试软件中选择发送第（1）步所编写的信息转换程序文件，仪表显示Ld  ***（***为已下传的信息转换程序字节数）

（6）发送结束后，仪表显示【End 】，然后自动退回称重状态。此时，也可参照第29页所示的信息对照表打印方式打出信息对照表，以便于日常使用。

上述操作结束后，仪表内部相关的编号等信息转换就完成了。当仪表选择了打印文字信息功能并配接了带汉字库的打印机后，就可打印出含对应文字信息的称重单。

四．信息对照表的删除：

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【40】 按【输入】 | PSt 00 PSt 40 | 选择参数/功能类别号 40删除全部货号对应的文本信息 41删除全部客户号对应的文本信息 42删除全部备注号对应的文本信息 43删除文本单位名称 49删除全部信息对照表 例如：40（删除全部货号对应的文本信息） |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 如果未选择“记录删除加密”，则此步将被跳过，直接到步骤3 |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | SUrE 0 SUrE 1 | 确认删除：0：不删除1：删除 例如选：1 |
| 4 |  | 称重显示状态 | 删除成功，退回称重显示状态 |

- ！对照表删除后不能恢复，请谨慎操作，以免误删除。

# 第七章   信息提示

一. 正常信息提示：

1.   ……     表示：请稍等，仪表内部进行运算，不要进行任何操作。

2.   Prnt     表示：请稍等，仪表与打印机之间的数据传送。

3.   LoAd    表示： 两次称量中的第一次数据贮存，显示时间不超过两秒钟，以提示

操作者。

4.   SAUE   表示：不选择打印或打印机类型为0时，完整记录数据只作贮存处理。

5.   EnD     表示：操作结束。

6.   PASS    表示：密码修改成功。

二. 错误操作信息提示：

1.  Err 03     表示：超载报警，须立即卸下全部或部分载荷。

2.  Err 08     表示：该条件下无记录。

3.  Err 09     表示：无此车号。

4.  Err 10     表示：车号贮存及称重记录贮存已少于10个。

5.  Err 12     表示：不能用微打进行报表打印。

6.  Err 13     表示：参数/功能类别选择不正确。

7.  Err 16     表示：密码输入不正确。

8.  Err 17     表示：参数设置不符合要求，请参考相关参数的输入范围的要求。

9.  Err 18     表示：秤台线性标定时，本次标定砝码小于上个标定砝码(仪表可多点标定，但要求从轻到重标定)。

10.  Err 19     表示：零、负称量或不稳时不能打印，不满足回零条件不打印。

11.  Err 28     表示：打印的日期小于已存储的称重记录的日期。请删除大日期的记录或修改当前日期，使之不小于存储的称重记录的日期。

12．Err 30     表示自动角差调整后结果异常 。

13．Err 31     表示：设置秤体角位时扫描到的传感器类型与仪表设置值不同。

14．Ecc 01~16  表示n号传感器出错 。

15．Ecc 71~86  表示n-70号C型协议数字传感器通信加密不一致 。

16．Err adr    表示：设置传感器通信地址时，只能接一支数字传感器，此时接了多支数字传感器。

17．Err add    表示：传感器接口短路。

三. 错误设置信息提示：

Err  P      表示：打印机联接错误、打印机出错或打印机没纸，请加纸或按称重键退出，再如重新联接或更换打印机。

Err 23      表示:存储器U14损坏，必须更换新的芯片。

Err 24      表示:存储器U15损坏或没安装，必须更安装或更换芯片。

Err 25      表示:还原备份信息时，存储器无备份信息。

Err 90      表示:字库芯片出错。

Err 91      表示:设置参数保存失败。

四. 其他信息提示：

ctnu  0     表示：在读取稳定称重数据时，如果仪表25秒内仍不能采集到它认为是稳定的数据，便作此显示。此时操作者可以输入0或1或2，其作用分别是：

输入0：告诉仪表不必再做该步工作，而转入下一步。

输入1：告诉仪表再试一次。

输入2：告诉仪表这些不太稳定的数据可以用

# 第八章   其它操作

## 第一节  修改单个数字传感器通信地址（在更换单个传感器时使用）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 2 | 按【F1】 按【输入】 | FUNC 0 | 选择功能类别号0进入设置地址 |
| 3 | 按【输入】 | S adr ----- | 扫描所接的数字传感器 扫描中 |
| 4 | 按【01】 按【输入】 | Xd** N## Xd** N01 | 注7-1-0 X: 传感器通信协议 1:柯力C型2:柯力E型 d**数字传感器的原通信地址 N##新的通信地址 设新的通信址为01(范围为1~16) |
| 5 | 按【输入】 | ******. | 设置成功显示该数传内码 |
| 6 |  | S adr | 返回至步骤3 |

注7-1-0：当仪表扫描到非一只数字传感器时(包括没有扫描到)都将错误提示Err adr

## 第二节  秤台下数字传感器类型、数量与角位数据的查看与修改

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【0】,【5】 按【输入】 | PST 00 PST 05 | 选择参数/功能类别号05进入地址修改程序 |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | c000000 c- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888”例如888888 |
| 3 | 按【0】 按【输入】 | P5 00 | 00：传感器类型； 01：传感器个数 02: 设置角位地址 |
| 4 | 按【0】 按【输入】 | dtp ** dtp 00 | 01：柯力C型模块 02: 柯力E型模块 其余备用 |
| 5 | 按【输入】 | dno ** | 网络中传感器个数**(参数范围：0~16) 可修改（建议不要修改） |
| 6 | 按【0】 按【输入】 | dtype 0 dtype 0 | 设置角位传感器通信地址 0：手动设置 1：压角自动设置 |
| 7 | 按【01】 按【输入】 | d01 ** d01 01 | 输入1号角位上的传感器地址： 显示此角位上的传感器址(当标定开关未时，只能查看而不能修改) 已知当前1号角位上的传感器地址为01，则输入01 |
| 8 | 按【02】 按【输入】 | d02 ** d02 02 | 输入2号角位上的传感器地址： 显示此角位上的传感器址 已知当前2号角位上的传感器地址为02，则输入02 |
|  |  | 。。。。。。 |  |
| 9 |  | 称重状态 | 参数设置结束 |

# 附录A:  通信协议

串口数据格式可设置为：8位数据位，一位停止位，无（奇偶）校验位；串行通讯方式分为连续通讯方式和指令通讯方式两种，其中，连续方式中按通讯协议格式又分为4种；通过TF参数可实现灵活选择。

(1). 连续方式(TF=0)：

所传送的数据为仪表显示的当前重量(毛重)数据（超载时重量值为999999）。每帧数据由12组数据组成 。格式如下表所示：

| 第X字节 | 内容 | 注 解 |  | 举 例 ( 发送＋20.00 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 代码 | 内容 | 十六进制代码 |
| 1 | 开始 | (XON) | 02 | XON | 02 |
| 2 | +或- | 符号位 | 2B/2D | + | 2B |
| 3 | 称量数据 | 最高位 | 30～39 | 0 | 30 |
| 4 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 5 |  |  | 30～39 | 2 | 32 |
| 6 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 7 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 8 |  | 最低位 | 30～39 | 0 | 30 |
| 9 | 小数点位数 | 从右到左（0～4） | 30～34 | 2 | 32 |
| 10 | 异或校验 | 高四位 |  | 异或校验 ＝0x1B | 31 |
| 11 |  | 低四位 |  |  | 3b |
| 12 | 结束 | X0FF | 03 | XOFF | 03 |

异或＝2⊕3⊕……8⊕9。

(2). MODBUS指令方式(TF=1)：

仪表与上位机的通迅采用MODBUS总线方式。

1.主机读仪表数据

| 等待 | 字节0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四个字节的时间 | 1~247 | 0x03 | 启始地址高8 | 低8 |
|  | 仪表地址 | 功能代码 | 所要读的寄存器开始地址 |  |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 等待 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/2个字节高8 | 低8 | CRC16低8 | CRC16高8 | 四个字节的时间 |
| 发送数量 |  | CRC16校验 |  |  |

数据以ASII传送

2.仪表返馈

正常回应

| 等待 | 字节0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 四个字节的时间 | 1~247 | x030 |
|  | 仪表地址 | 功能代码 |

| 2 | 3 |  |  | 3+n | 3+n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 数据0 | …… | 数据N(偶数) | CRC16L | CRC16h |
| 数据长度 | 数据 |  |  |  |  |

- 读毛重0x01(ASII码)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x04 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x08 | 符号+/- | Data5 | Data4 | Data3 | Data2 | Data1 |

| 9 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data0 | 小数点(右至左) | CRC16L | CRC16H |

- 读皮重0x02 (ASII码)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x08 | 符号+/- | Data5 | Data4 | Data3 | Data2 | Data1 |

| 9 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data0 | 小数点(右至左) | CRC16L | CRC16H |

- 读净重0x03(ASII码)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x04 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x08 | 符号+/- | Data5 | Data4 | Data3 | Data2 | Data1 |

| 9 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data0 | 小数点(右至左) | CRC16L | CRC16H |

- 取当前车号0x04(ASII码)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x03 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x06 | 空格 | Data4 | Data3 | Data2 | Data1 | Data0 |

| 9 | 10 |
| --- | --- |
| CRC16L | CRC16H |

- 取当前货号0x05(ASII码)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 0x05 | 0x00 | 0x02 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x04 | ‘0’ | Data2 | Data1 | Data0 | CRC16L | CRC16H |

- 取当前客户号0x06(ASII码)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 0x06 | 0x00 | 0x01 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x02 | Data1 | Data0 | CRC16L | CRC16H |

- 读经角差处理后的总内码0x07(ASII类型)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 0X07 | 0x00 | 0x04 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x08 | 符号+/- | Data5 | Data4 | Data3 | Data2 | Data1 |

| 9 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data0 | 小数点(右至左) | CRC16L | CRC16H |

- 读经角差处理后的第N个角位传感器的内码(ASII类型)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x00 | 10+角位号N | 0x00 | 0x04 | CRC16L | CRC16H |

返回

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表地址 | 0x03 | 0x08 | 符号+/- | Data5 | Data4 | Data3 | Data2 | Data1 |

| 9 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data0 | 小数点(右至左) | CRC16L | CRC16H |

(3). 连续方式(TF=2)：

所有数据均为ASCII码，每帧数据共有8字节组成（包括小数点），数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组是分隔符“=”，发送数据为当前显示称重值，如当前显示称重重量为188.5，连续发送5.88100=5.88100=……。如当前显示称重重量为-1885，连续发送.58810-=.58810-=……。超载时重量值为999999如: 9.99999=9.99999=……。

(4). 连续方式(TF=3)：

所有数据均为ASCII码，每帧数据共有9字节组成（包括小数点），数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组是分隔符“=”，发送数据为当前显示称重值，如当前称显示重重量为188.5，连续发送5.88100=5.881000=……。如当前显示称重重量为-1885，连续发送.588100-=.588100-=……。超载时重量值为9999999如: 9.999999=9.999999=……。

(5). 连续方式(TF=4、5)：

每字节数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位;连续输出每帧数据为18个字节。

| 连 续 输 出 格 式2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StX | A | B | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CR | CKS |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |

其 中 ：

- <StX> ASCII 起 始 符 (02H) 。

- 状 态 字 A , B , C 。

- 显 示 重 量 ,  可 能 是 毛 重 也 可 能 是 净 重 . 6 位 不 带 符 号 和 小 数 点 的 数 字 。

- 皮 重 ， 6 位 不 带 符 号 和 小 数 点 的 数 字 。

- <CR> ASCII 回 车 符  (ODH) 。

- <CKS>校 验 和，通信方式5不带校验和。

| 状 态 字 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits 0 , 1 , 2 |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 小 数 点 位 置 |
| 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 |  | 0 0 0 0 1 1 1 1 | KGKG00 KGKGX0 KGKGKG KGKGX.X KGKG.KG KGX.KGX KG.KGKG X.KGKGX |
| Bits 3 , 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 4 |  | 分 度 值 因 子 |
| 1 0 1 |  | 0 1 1 |  | X1 X2 X5 |
| Bit 5 |  |  |  | 恒 为 1 |
| Bit 6 |  |  |  | 恒 为 0 |

| 状 态 字 B |  |
| --- | --- |
| Bits | 功 能 |
| Bit 0 | 毛 重 = 0 , 净 重 = 1 |
| Bit 1 | 符 号 : 正 = 0 , 负 = 1 |
| Bit 2 | 超 载 ( 或 小 于 零 ) = 1 |
| Bit 3 | 动 态 = 1 |
| Bit 4 | 单 位 : kg = 1 |
| Bit 5 | 恒 为 1 |
| Bit 6 | 仪 表 上 电 时 为 1 |

| 状 态 字 C |  |
| --- | --- |
| Bit 0 | 恒 为 0 |
| Bit 1 | 恒 为 0 |
| Bit 2 | 恒 为 0 |
| Bit 3 | 有 打 印 命 令 = 1 |
| Bit 4 | 扩 展 显 示 (X10) = 1 |
| Bit 5 | 恒 为 1 |
| Bit 6 | 恒 为 0 |

# 附录 B：称重单格式示例：

（标准）记录格式：

宁波贸易公司

称     重    单                          日期：2008-03-05

| 序 号 | 时 间 | 车 号 | 货 号 | 毛 重(t) | 皮 重(t) | 净 重(t) | 客 户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0004 | 20:44:36 | 00001 | 橘子 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 王五 |
| 0005 | 20:45:00 | 00002 | R3钢 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 赵六 |
| 0006 | 20:45:10 | 00003 | R3钢 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 赵六 |
| 累计: 毛重： 7.003 t 净重： 4.603 t |  |  |  |  |  |  |  |  |

（标准）联单格式：(竖)

宁波贸易公司                宁波贸易公司                  宁波贸易公司

称     重     单             称     重     单             称     重     单

| 序 号 0001 |  | 序 号 0001 |  | 序 号 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 2008-03-05 |  | 日 期 2008-03-05 |  | 日 期 2008-03-05 |
| 时 间 20.45.10 |  | 时 间 20.45.10 |  | 时 间 20.45.10 |
| 车 号 00002 |  | 车 号 00002 |  | 车 号 00002 |
| 货 号 R3钢 |  | 货 号 R3钢 |  | 货 号 R3钢 |
| 毛 重 1.000(t) |  | 毛 重 1.000(t) |  | 毛 重 1.000(t) |
| 皮 重 0.100(t) |  | 皮 重 0.100(t) |  | 皮 重 0.100(t) |
| 净 重 0.900(t) |  | 净 重 0.900(t) |  | 净 重 0.900(t) |
| 客 户 FAS.Co |  | 客 户 FAS.Co |  | 客 户 FAS.Co |
| 备 注 赵六 |  | 备 注 赵六 |  | 备 注 赵六 |

（标准）联单格式：(横)

宁波贸易公司

称   重   单                       日期： 2008-03-05

| 序号 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重(t) | 皮重(t) | 净重(t) | 客户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0002 | 20.46.10 | 00002 | R3钢 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 赵六 |

填充式格式：

| 过 磅 单 WEIGHT BILL |  |
| --- | --- |
| 第 1 联司磅员留存 Operator |  |
| 序号 SERIAL No. | 123 |
| 日期 DATE | 2004-03-05 |
| 时间 TIME | 12 .35 .28 |
| 车号 VEHICLE No. | 00001 |
| 货号 CARGO No. | 橘子 |
| 总重 GROSS | 1580 kg |
| 皮重 TARE | 80 kg |
| 扣率 DISCOUNT | 10 % |
| 净重 NET | 1350 kg |
| 客户 CUSTOMER | 宁波贸易公司 |
| 备注 REMARK 张三 |  |

# 附录 C：明细表及统计报表示例

明 细 表(总)

| 序号 | 日期 时间 | 车号 | 货号 | 毛重(t) | 皮重(t) | 净重(t) | 客户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 05日 20：06 | 00001 | 液化气 | 2.003 | 1.000 | 1.003 | FAS.Co | 张三 |
| 0002 | 05日 20：21 | 00123 | 无烟煤 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 宁波公司 | 张三 |
| 0003 | 05日 20：41 | 00001 | 橘子 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 王五 |
| 0004 | 05日 20：44 | 00001 | 橘子 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 王五 |
| 0005 | 05日 20：45 | 00001 | R3钢 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 赵六 |
| 0006 | 05日 20：45 | 00002 | R3钢 | 1.000 | 0.100 | 0.900 | FAS.Co | 赵六 |
| 累计： 毛重： 7.003 t 净重： 4.603 |  |  |  |  |  |  |  |  |

明 细 表(客户)

| 序号 | 日期 时间 | 车号 | 货号 | 毛重(t) | 皮重(t) | 净重(t) | 客户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 05日 20：21 | 00123 | 无烟煤 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 宁波公司 | 张三 |

按车号统计报表1

| 序号 | 车号 | 次数 | 车重(t) | 总毛重(t) | 总净重(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 00001 | 1.000 | 0004 | 5.003 | 3.703 |
| 0002 | 00123 | 1.000 | 0001 | 1.000 | 0.000 |
| 0003 | 00002 | 0.100 | 0001 | 1.000 | 0.900 |

按货号统计报表1

| 序号 | 货号 | 次数 | 总毛重(t) | 总净重(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 无烟煤 | 0001 | 1.000 | 0.000 |
| 0002 | 橘子 | 0002 | 2.000 | 1.800 |
| 0003 | R3钢 | 0002 | 2.000 | 1.800 |
| 0004 | 液化气 | 0001 | 2.003 | 1.003 |

按备注统计报表3(04-03-05.04-03-05)

| 序号 | 备注 | 次数 | 总毛重(t) | 总净重(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 张三 | 0002 | 3.003 | 1.003 |
| 0002 | 王五 | 0002 | 2.000 | 1.800 |
| 0003 | 赵六 | 0002 | 2.000 | 1.800 |

# 附录 D：仪表出厂默认参数

| 标定参数 | 名称 | 默认参数 |
| --- | --- | --- |
| E | 分度值 | 10 |
| dc | 小数点 | 0 |
| Pn | 系统参数 | 13455 |
| FLt | 滤波系数 | 2 |
| F | 满量程 | 50000 |
| E | 修正系数 | 1.00000 |
| n | 分度值切换点1 | 0 |
| H | 分度值切换点2 | 0 |
| A | 零位AD码 | 0 |
| L | 第一段标率低半部分 | 000000 |
| LH | 第一段标率高半部分 | 01.00 |
| b | 第一段分界点AD码 | 500 |
| o | 第二段标率低半部分 | 000000 |
| oH | 第二段标率高半部分 | 01.00 |
| dtp | 传感器通信协议 | 0 |
| dno | 传感器个数 | 0 |
| d01~d16 | 秤台1~16号角信对应的角位 | 99（无效） |
| 0.~F. | 1~16号传感器角差系数 | 都为1.00000 |
| 通信参数 | 名称 | 默认参数 |
| Adr | 仪表地址 | 001 |
| bt | PC串口波特率 | 4 |
| tF | 通信方式 | 0 |
| Jn | 校验方式 | 0 |
| 打印参数 | 名称 |  |
| Auto | 自动打印选择 | 0 |
| type | 打印机类型 | A 为2 P/P1 为1 |
| HL | 打印限制选择 | 50 |
| Arr | 联单数目 | 1 |
| L | 自动打印时的最小自动打印重量 | 1000 |
| b | 联单打印时走纸行数 | A/P 为3 P1 为1 |
| ode | 打印格式选择 | A 为1 P/P1 为7 |
| dct | 填充打印时扣率选择 | 0 |
| Uy | 存储项目选择 | 11111 |
| Hy | 信息打印方式选择 | 11111 |
| y | 打印控制参数 | 111111 |
| Ut | 重量单位选择 | 0 |
| ya | 工作参数选择 | 0110 |
| Do | 打印进出纸行数（方便撕纸） | 00 |
| 自定义打印格式 |  |  |
| AL0~9 | 第N列打印的内容 | 都为0 |
| BL0~9 | 第N行打印的内容 | 都为0 |
| CL0~E | 第N行打印的内容 | 都为0 |
| PH | 磅单表头长度 | 0 |
| PG | 磅单行间距 | 0 |
| PE | 磅单表尾长度 | 0 |
| PA | 磅单左边距 | 0 |
| Pb | 磅单宽度. | 0 |
| PF | 走纸微调 | 0 |
| 定时关机 |  |  |
| D------ | 定时关机 | 999999（关闭定时） |

宁波柯力电气制造有限公司

地址：宁波市江北投资创业园C区 长兴路199号

服务热线：400-887-4165

800-857-4165

传真：0574-87562271

邮编：315033

网址：http://www.kelichina.com